СО 6.2233

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер _____________Таранков А.И. «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки оказание услуг по техническому обслуживанию и подготовке к поверке. Организация поверки комплекса аппаратно-программного «Хроматэк Кристалл» зав. №1952632.

# 1. Общие требования

# 1.1. Требования к месту выполнения услуг:

Выполнение работ производится в специально оборудованных помещениях (цехах, боксах и т.д.) Исполнителя на территории Республика Тыва, г. Кызыл. Исполнитель должен оказать услуги лично.

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Сроки оказания услуг: с 01.02.2026г. в течении 28 календарных дней.

1.3. Предельная стоимость услуг указана в Приложении №1.

# 2.Требования к выполнению работ

# 2.1. Работы при проведении ежегодного технического обслуживания газового хроматографа:

# - Организация поверки и услуги поверителя.

# -	Анализ текущего состояния хроматографа путем внешнего осмотра, изучения хроматограмм.

# - Разборка и регенерация сорбентов фильтров хроматографа, компрессора, генератора водорода, комбинированного фильтра.

# -	Разборка испарителя и проверка его состояния. Замена лайнера или его промывка.

# •	По результатам анализа состояния хроматографа может быть проведена разборка детектора, промывка или замена его составных частей.

# -	Сборка фильтров, проверка их герметичности и "отдувка".

# -	Оценка состояния генератора водорода, проверка состояния электролизного модуля. При необходимости разборка и промывка сепаратора, промывка заливного бака, проверка герметичности.

# -	Проверка параметров регуляторов расхода, при необходимости отладка или замена.

# -	Проверка герметичности газовых магистралей хроматографа.

# -	Кондиционирование хроматографических колонок и метанатора.

# -	Оценка состояния компрессора воздуха и при необходимости его техническое обслуживание.

# -	Проверка герметичности и натекания регулятора давления баллонного.

# -	Проверка соответствия параметров хроматографического комплекса требованиям методики проведения анализа или требованиям ТУ (оценка уровня шумов и предела детектирования и СКО).

# -	Оформление результатов тестирования комплекса и предъявление их результатов заказчику.

# -	Рекомендации по приобретению необходимого комплекта расходных материалов и запасных частей.

# -	Рекомендации по дальнейшей эксплуатации комплекса.

# 2.2. Исполнитель обязан учесть материалы, изложенные в рекомендациях Приложения №2 и обеспечить наличие, и применение данных материалов в перечне работ, указанных в пункте 2.1 настоящего технического задания.

# 2.3. Исполнитель, при выполнении вышеуказанных работ, должен обеспечить наличие стандартного образца состава искусственной газовой смеси – «трансформаторная» газовая смесь ГСО 10520-2014, 4л. – 2 шт.

# 2.3. После проведения технического обслуживания выдается диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии или несоответствии аппаратно-программного комплекса обязательным требованиям безопасности.

# 2.4. Оплата выполненных работ производится в соответствии с условиями Договора на основании акта выполненных работ и диагностической карты.

# 3. Требования к участникам

3.1. Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники согласно  Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ст.12 п.17 и Постановлению Правительства РФ от 03 июня 2013 г. N 469 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники». (Хроматографы Кристалл зарегистрированы, как медицинская техника).

|  | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение № 1

| № лота | Вид работ | Кол-во услуг | Планируемая (предельная) цена, руб., без учета НДС | Предельная стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и подготовка к поверке. Организация поверки комплекса аппаратно-программного «Хроматэк Кристалл» зав. №1952632 | 1 | 403 500,00 | 484 200,00 |